## ATTREZZATURA: TESTER DIGITALE

|  | Trattasi di uno strumento di misura elettronico utilizzato per la misurazione delle grandezze elettriche (tensione, corrente, resistenza e capacità), fisiche, meccaniche e cinematiche. Commercialmente, può essere di due tipologie: - Digitale, il valore misurato appare su display a sette segmenti LED o LCD; - Analogico, la lettura della misura è data da una lancetta che si sposta su una scala graduata; |  |
| --- | --- | --- |
| La differenza tra i due modelli è principalmente costituita dalla presenza del display rispetto all’ago che oltre ad avere una lettura più complessa, consente anche di fare errori di parallelismo. I multimetri sono divisi in varie categorie, ciascuna numerata con numerazione romana, in cui una numerazione più elevata indica uno strumento adatto a misure su circuiti aventi tensioni e potenze maggiori. Una suddivisione di questo tipo però si presta ad alcuni equivoci in quanto un multimetro conforme per esempio alla CAT II ed adatto per misure fino a 1000 V non è migliore di un multimetro conforme alla CAT III ma adatto a misure solo fino a 600 V. Tanto più alta è la categoria, tanto più il multimetro è sicuro. I puntali, semplici contatti attraverso i quali connettere il multimetro al circuito in esame, devono essere adatti e compatibili pienamente con la categoria del multimetro in uso, oppure di categoria superiore. |  |  |

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elettrocuzione/Folgorazione | Non Probabile | Grave | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Verificare che l’attrezzatura sia in possesso, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, dei necessari requisiti di resistenza e di idoneità e sia mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

- Verificare che l’ attrezzatura sia corredata da libretto d'uso e manutenzione

- L’attrezzatura deve essere conforme ai requisiti di sicurezza prescritti dalla norma CEI EN 61010-1 (2013)-Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio Parte 1: Prescrizioni generali.

- Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale esperto e qualificato

- Per interventi di assistenza e manutenzione ci si deve rivolgere esclusivamente a personale tecnico qualificato per evitare scosse elettriche

- L’apparecchio deve sempre essere posizionato ed utilizzato seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione fornito dal costruttore

- Verificare la presenza di doppio isolamento e di protezione degli ingressi dell’apparecchio per evitare problemi o lesioni all'utilizzatore

- Effettuare le misurazioni con grande attenzione se le tensioni superano 25VAC o 35VDC. Queste tensioni sono considerate a rischio di folgorazione

- Controllare le condizioni dei puntali da test e controllare che l’apparecchio non presenti danni prima di utilizzare l’apparecchio stesso. Riparare o sostituire eventuali danni prima dell’uso.

- Bisogna evitare contatti con le mani non protette con il circuito, le parti metalliche e altri terminali sotto tensione.

- I controlli della tensione su prese elettriche possono essere difficili e fuorvianti a causa dell’incertezza della connessione ai contatti elettrici incassati. Bisognerebbe utilizzare altri modi per garantire che i terminali non siano sotto tensione.

- Non si deve sottoporre l’apparecchio a tensione o corrente superiori al massimo indicato

- Si deve staccare sempre l’alimentazione e rimuovere i puntali da test prima di aprire i coperchi per sostituire i fusibili o la batteria.

- Per evitare scosse elettriche, interrompere l’alimentazione dell’apparecchio sottoposto a misurazione e scaricare tutti i condensatori prima di effettuare misurazioni di resistenza.

- Per evitare scosse elettriche, non misurare mai la continuità su circuiti o fili sotto tensione

- Per evitare scosse elettriche disconnettere l’apparecchio da qualsiasi circuito, rimuovere i puntali da test dai terminali di entrata e spegnere l’apparecchio prima di aprire la custodia. Non utilizzare l’apparecchio con la custodia aperta.

- Per evitare scosse elettriche non utilizzare l’apparecchio fino a che il coperchio del vano fusibili non sia al suo posto e ben fissato.

- Collegare l’apparecchio con il voltaggio della linea elettrica adeguato

- Per evitare il rischio di incendi o cortocircuiti, evitare di utilizzare l’apparecchio vicino a materiali infiammabili, o sotto la pioggia o in ambienti umidi

- Per ogni intervento di manutenzione/pulizia è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica. Ma anche dopo aver disconnesso l’unità dall’alimentazione di rete, lo shock elettrico è ancora possibile tramite l’alimentazione a batteria. Di conseguenza, qualora fossero necessari lavori di manutenzione o di assistenza all’interno del gruppo di continuità, la batteria deve essere scollegata su ambedue i poli (+ e -) dai connettori rapidi.

- In caso non si preveda di usare l’apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere le

- batterie per evitare che si scarichino

- Quando necessario, sostituire le batterie con batterie nuove del tipo e delle dimensioni raccomandate dal costruttore. La batteria può causare scosse elettriche e cortocircuiti, pertanto, occorre osservare le seguenti precauzioni quando la si maneggia: non indossare orologi, anelli e altri oggetti metallici, e servirsi di utensili con impugnature isolate.

- Batterie scadute o danneggiate possono causare cauterizzazione se entrano a contatto con la pelle. Utilizzare guanti adatti.